| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БАЛТЕХ» ________________ М.В. Лисицкий «____»___________2009 г. |  | Заместитель директора ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» ______________ В.С. Александров «____»___________2009 г. |

Виброанализатор «Протон-СПП»

Методика поверки

АСКТ.400.000.000 МП

Руководитель лаборатории

госэталонов единиц вибрации

удара и переменного давления……………………………………...В.Я.Смирнов

г. Санкт-Петербург

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3

1	Операции и средства поверки	3

2	Условия поверки	4

3	Требования безопасности	5

4	Проведение поверки	6

4.1	Внешний осмотр	6

4.2	Проверка электрического сопротивления изоляции цепи питания.	6

4.3	Опробование	7

4.4	Определение метрологических характеристик	9

4.4.1	Определение уровня собственных шумов.	9

4.4.2	Определение относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазоне частот	11

4.4.3	Определение относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах амплитуд	12

4.4.4	Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах частот и амплитуд	13

4.4.5	Определение основной относительной погрешности измерений частоты вращения ротора	13

4.4.6	Проверка затухания на верхних и нижних граничных частотах полос пропускания фильтров	14

5 Оформление результатов поверки	15

# Общие сведения

Настоящая методика распространяется на виброанализаторы           «Протон-СПП» (далее приборы) и устанавливает порядок первичной, периодической поверки и поверки после ремонта.

Виброанализаторы «Протон-СПП» выпускаются по техническим условиям 4277-035-53292586-2007 ТУ.

Прибор обеспечивает измерение среднего квадратического значения (далее СКЗ) виброскорости, СКЗ виброускорения и измерение частоты вращения ротора.

Виброанализатор представляет собой средство измерений, выполненное на базе малогабаритного IBM-совместимого персонального компьютера (далее ПК) с встроенным программным обеспечением «Протон-СПП», и комплекта технических средств:

- измерительный блок «Протон-СПП»;

- вибропреобразователь (виброакселерометр) типа АР-96;

- датчик частоты вращения (таходатчик) типа ДО-02 (ДВТ, ДМ0).

Межповерочный интервал – 1 год.

# Операции и средства поверки

  - При проведении поверки проводят операции и применяют средства поверки, указанные в таблице 1.

таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики | Наименование средств поверки и их метрологические характеристики | Обязательность проведения операции при поверке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичной и после ремонта | периоди ческой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внешний осмотр | 4.1 | - | да | да |
| Поверка электрического сопротивления изоляции цепи питания | 4.2 | Мегомметр М 4101/2 U=500В по ГОСТ 23706-79 Кл.1,5 | да | нет |
| Опробование | 4.3 | Рабочий эталон вибрации 2 разряда по МИ 2070-90 ( = ( 3 % | да | да |
| Определение метрологических характеристик: | 4.4 | - |  |  |
| Определение уровня собственных шумов | 4.4.1 | Виброизолированная платформа ВП.001.000.000. | да | да |
| Определение относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах частот | 4.4.2 | Рабочий эталон вибрации 2 разряда по МИ 2070-90 ( = ( 3 % | да | да |

продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах амплитуд | 4.4.3 | Рабочий эталон вибрации 2 разряда по МИ 2070-90 ( = ( 3 % | да | да |
| Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах частот и амплитуд | 4.4.4 | Рабочий эталон вибрации 2 разряда по МИ 2070-90 ( = ( 3 % | да | да |
| Определение основной относительной погрешности измерений частоты вращения ротора | 4.4.5 | УТО-05-60 ТУ25-04.3300-87 Кл. 0,005 | да | да |
| Определение затухания на верхних и нижних граничных частотах полос пропускания фильтров | 4.4.6 | Рабочий эталон вибрации 2 разряда по МИ 2070-90 ( = ( 3 % | да | да |

  - При проведении поверки должны применяться средства поверки, предусмотренные в таблице 1.

  - При поверке допускается применение других средств измерений, метрологические характеристики которых не уступают рекомендованным в таблице 1 и обеспечивают требуемую точность при выполнении поверки.

  - Средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

  - При поверке прибора дополнительно следует пользоваться указаниями АСКТ.400.000.000 РЭ и АСКТ.400.000.000 ПС.

# Условия поверки

  - Поверка проводится при климатических условиях:

- температура окружающего воздуха, оС	от 15 до 25;

- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа…от 84 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт.ст.);

- напряжение сети питания, В	220 ( 22;

- частота, Гц 	50 ( 0,5.

  - Условия проведения поверки должны контролироваться в начале и в конце выполнения каждой операции.

  - Подготовка к поверке эталонных, поверяемых и вспомогательных средств должна соответствовать указаниям соответствующей нормативной документации на них.

  - Перед началом поверки прибор должен быть выдержан в условиях проведения поверки не менее 1 часа.

# Требования безопасности

  - К поверке допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, имеющие группу по технике электробезопасности не ниже 2-й, изучившие эксплуатационную документацию на прибор и средства поверки, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте в установленном порядке.

  - При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (изд.3), ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019.-79, ГОСТ 12.2.091-94 и требования безопасности, указанные в технической документации на прибор, применяемые эталоны и вспомогательное оборудование, используемое при поверке.

  - Монтаж электрических соединений, а так же электрические испытания должны производится в соответствии с ГОСТ 12.3.019-79 ССБТ. «Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности» и «Правилами устройства электроустановок».

  - Используемые при испытаниях средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51350-99.

# Проведение поверки

## Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют маркировку, комплектность и целостность прибора.

    - Проверка маркировки.

      - Маркировка датчиков:

- на боковой поверхности корпуса вибропреобразователя должно быть выгравировано обозначение АР-96 и заводской номер;

- на боковой поверхности корпуса таходатчика должен быть закреплен шильд, содержащий обозначение ДО-02 (ДВТ или ДМ) и заводской номер;

      - Маркировка измерительного блока «Протон-СПП»:

- на лицевой панели должно быть нанесено металлографическим способом наименование «Протон-СПП», реквизиты предприятия-изготовителя, обозначения органов управления и разъемов, знак утверждения типа, заводской номер, дата выпуска (месяц, год).

    - Проверка комплектности.

      - При проверке должно быть установлено:

- наличие эксплуатационной документации;

- наличие комплекта технических средств прибора в соответствии с комплектностью, предусмотренной в паспорте АСКТ.400.000.000 ПС.

      - Заводские номера должны совпадать с номерами в паспорте.

    - Проверка целостности.

      - Датчики, соединительные кабели, измерительный блок и ПК не должны иметь механических и других повреждений.

      - Не допускается к дальнейшей поверке прибор, имеющий неудовлетворительное крепление клемм, разъемов, грубые механические повреждения, обугливание изоляции и прочие повреждения.

      - Результаты проверки считаются удовлетворительными, если выполнены все требования п.4.1.

## Проверка электрического сопротивления изоляции цепи питания.

    - Мегомметр типа М4101/2 с номинальным выходным напряжением 500 В подключить к цепи питания прибора между замкнутыми накоротко клеммами питания «220 В» и клеммой заземления на измерительном блоке.

    - Отсчет показаний, определяющих сопротивление изоляции, проводят через 1 минуту после подачи на прибор испытательного напряжения.

    - Прибор считают выдержавшим проверку, если сопротивление изоляции цепи питания составляет не менее 20 МОм.

### Опробование

    - Собрать схему соединений в соответствии с Рис.1.

Рис1. Схема подключения прибора при поверке.

    - Пользуясь указаниями АСКТ.400.000.000 РЭ включить и прогреть прибор, запустить программу (программный модуль) «wxRealTime.exe». Выбрать экран конфигурации и установить параметры, как показано на рис.2

Рис.2. Параметры анализа сигнала

    - Запустить измерения в непрерывном режиме кнопкой  в панели управления. Перейти на вкладку «Результаты» для просмотра данных.

    - Поочередно воздействуя легким постукиванием по корпусу вибропреобразователя наблюдать изменения показаний СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в таблице измерений на экране ПК.

    - Прибор считают выдержавшим поверку, если при воздействии на вибропреобразователь зафиксированы изменения показаний.

## Определение метрологических характеристик

### Определение уровня собственных шумов.

      - Установить вибропреобразователь из комплекта прибора на виброизолированную платформу ВП.001.000.000.

      - Включить прибор и выдержать в течение 30 минут.

      - Запустить программу wxRealTime.exe. Запустить измерения кнопкой  в панели управления. Нажмите вкладку «Результаты» для просмотра данных (Рис.3).

Рис.3. Таблица измерений «Протон-СПП»

      - Зафиксировать показания прибора  в единицах СКЗ виброскорости мм/с (строка «СКЗ(мм/с) 20-10000 Гц (S,V)») и  в единицах СКЗ виброускорения м/с2 (строка «СКЗ(м/с2) 20-10000 Гц (S,A)»), а также эти же значения в полосах частот 50-300 Гц, 300-1800 Гц, 1800-10000 Гц в таблице измерений на экране ПК

      - Прибор считают выдержавшим поверку, если значения не превышают приведенные в таблице.

Таблица .Допустимые значения шума для прибора ПРОТОН-СПП

| Параметр | Обозначение на экране | Канал 2 (Input 2) | Канал 4 (Input 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| СКЗ виброскорости в полосе частот 20-10000, мм/с | СКЗ(мм/с)20-10000 Гц (S,V) | 0.01 | 0.01 |
| СКЗ виброскорости в полосе частот 50-300, мм/с | СКЗ(мм/с)50-300 Гц (S,V) | 0.004 | 0.004 |
| СКЗ виброскорости в полосе частот 300-1800, мм/с | СКЗ(мм/с)300-1800 Гц (S,V) | 0.004 | 0.004 |
| СКЗ виброскорости в полосе частот 1800-10000, мм/с | СКЗ(мм/с)1800-10000 Гц (S,V) | 0.004 | 0.004 |
| СКЗ виброускорения в полосе частот 20-10000, м/с*с | СКЗ(м/с2)20-10000 Гц (S,А) | - | 0.01 |
| СКЗ виброускорения в полосе частот 50-300, м/с*с | СКЗ(м/с2)50-300 Гц (S,А) | - | 0.002 |
| СКЗ виброускорения в полосе частот 300-1800, м/с*с | СКЗ(м/с2)300-1800 Гц (S,А) | - | 0.002 |
| СКЗ виброускорения в полосе частот 1800-10000, м/с*с | СКЗ(м/с2)1800-10000 Гц (S,А) | - | 0.01 |

### Определение относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах частот

      - Собрать схему в соответствии со схемой Рис.1. Закрепить на вибростоле эталона вибрации типа АС-1 вибропреобразователь из комплекта прибора.

      - Пользуясь указаниями АСКТ.400.000.000 РЭ установить на измерительном блоке и в таблице измерений на ПК режим измерения СКЗ виброскорости в диапазонах частот (50-300) Гц; (300-1800) Гц и (1800-10000) Гц.

      - Установить единицы измерения СКЗ виброскорости мм/м и единицы измерения СКЗ виброускорения м/с2.

      - Задать значение СКЗ виброскорости , равное 1 мм/с, в диапазоне частот (50-300) Гц последовательно на частотах третьоктавного ряда – (63; 80; 100; 125; 160; 200; 250) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  в таблице измерений на экране ПК (строка «СКЗ(мм/с) 50-300 Гц (S,V)»).

      - Задать значение СКЗ виброскорости , равное 1 мм/с, последовательно в диапазоне частот (300-1800) Гц на частотах третьоктавного ряда – ( 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  в таблице измерений на экране ПК (строка «СКЗ(мм/с) 300-1800 Гц (S,V)»).

      - Задать значение СКЗ виброскорости , равное 1 мм/с, последовательно в диапазоне частот (1800-10000) Гц на частотах третьоктавного ряда – (2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  в таблице измерений на экране ПК (строка «СКЗ(мм/с) 1800-10000 Гц (S,V)»).

      - По результатам измерений в п.п.4.4.2.5, 4.4.2.7 и 4.4.2.9 вычислить относительные погрешности измерения СКЗ виброскорости  в диапазонах частот (50-300) Гц, (300-1800) Гц и (1800-10000) Гц в % по формуле (1):

(1)

где  - заданное значение СКЗ виброскорости в диапазоне частот, мм/с;

- измеренное значение СКЗ виброскорости в диапазоне частот, мм/с.

      - Задать значение виброускорения , равное 1 м/с2, последовательно в диапазоне частот (50-300) Гц на частотах третьоктавного ряда – (63; 80; 100; 125; 160; 200; 250) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброускорения  в таблице измерений на экране ПК (строка «СКЗ(м/с2) 50-300 Гц (S,A)»).

      - Задать значение виброускорения , равное 1 м/с2, последовательно в диапазоне частот (300-1800) Гц на частотах третьоктавного ряда – (315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброускорения  в таблице измерений на экране ПК (строка «СКЗ(м/с2) 300-1800 Гц (S,A)»).

      - Задать значение виброускорения , равное 1 м/с2, последовательно в диапазоне частот– (1800-10000) Гц на частотах третьоктавного ряда – (2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброускорения  в таблице измерений на экране ПК (строка «СКЗ(м/с2) 1800-10000 Гц (S,A)»).

      - По результатам измерений в п.п.4.4.2.12, 4.4.2.14 и 4.4.2.16 вычислить относительные погрешности измерения виброускорения  в диапазонах частот (50-300) Гц, (300-1800) Гц и (1800-10000) Гц в % по формуле (2):

(2)

где  - заданное значение виброускорения в диапазоне частот, м/с2;

- измеренное значение виброускорения в диапазоне частот, м/с2.

      - Прибор считают выдержавшим поверку, если наибольшая из погрешностей и , вычисленных по формулам (1) и (2), находится в пределах (5%.

### Определение относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах амплитуд

      - Нижнее значение диапазона измерений прибора принимается по измеренному в п.4.4.1.4 значению  и условию Vниж= 5.

      - Нижнее значение диапазона измерений прибора принимается по измеренному в п.4.4.1.4 значению  и условию Аниж=5.

      - Закрепить на вибростоле эталона вибрации типа АС-1 вибропреобразователь из комплекта прибора.

      - Задать значения СКЗ виброскорости , равные (0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0) мм/с на частоте 80 Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  прибора.

      - По результатам измерений вычислить относительную погрешность измерения СКЗ виброскорости  в диапазоне амплитуд в % по формуле (5):

(5)

где  - заданное значение СКЗ виброскорости на частоте 80 Гц, мм/с;

- измеренное значение СКЗ виброскорости на частоте 80 Гц, мм/с.

      - Задать значения виброускорения , равные (0,05; 0,1; 1; 5; 20; 50; 100) м/с2 на частоте 80 Гц.

      - Зафиксировать показания виброускорения  прибора.

      - По результатам измерений вычислить относительную погрешность измерения виброускорения  в диапазоне амплитуд в % по формуле (6):

(6)

где  - заданное значение виброускорения на частоте 80 Гц, м/с2;

- измеренное значение виброускорения на частоте 80 Гц, м/с2.

      - Прибор считают выдержавшим поверку, если наибольшая из погрешностей, вычисленных по формулам (5), (6) находится в пределах (4 %.

### Определение основной относительной погрешности измерений СКЗ виброскорости и СКЗ виброускорения в диапазонах частот и амплитуд

      - По результатам измерений п.п. 4.4.2 и 4.4.3 вычислить основную относительную погрешность измерения СКЗ виброскорости в диапазоне частот и амплитуд при доверительной вероятности 0,95 в % по формуле (7):

(7)

где,  - погрешность эталона АС-1, %;

- наибольшее значение погрешности, определенное в п.4.4.2, %;

- наибольшее значение погрешности, определенное в п.4.4.3, %;

- нестабильность показаний за время работы, %, определяемая по формуле (8):

(8)

      - По результатам измерений п.п. 4.4.2 и 4.4.3 вычислить основную относительную погрешность измерения СКЗ виброускорения в диапазоне частот и амплитуд при доверительной вероятности 0,95 в % по формуле (9):

(9)

где  - погрешность эталона АС-1, %;

- наибольшее значение погрешности, определенное в п.4.4.2, %;

- наибольшее значение погрешности, определенное в п.4.4.3, %;

- нестабильность показаний за время работы, %, определяемая по формуле (10):

(10)

      - Прибор считают выдержавшим поверку, если основная относительная погрешность измерения СКЗ виброскорости  и основная относительная погрешность измерения СКЗ виброускорения , вычисленные по формулам (7) и (9), находится в пределах (10 %.

### Определение основной относительной погрешности измерений частоты вращения ротора

      - Установить на тахометрической установке типа УТО-05 тахометрический датчик из комплекта прибора.

      - Задать последовательно частоты вращения, равные Fобр, i (6;60;600;1200;3600;12000;24000) об/мин.

      - Зафиксировать показания частоты вращения FТ,i прибора (строка «F вращения = … (Гц)» вверху таблицы на рис. 3).

      - Вычислить относительную погрешность измерения частоты вращения  в % по формуле(11)

(11)

где Fобр,i - заданное значение частоты вращения, Гц;

FТ,i - измеренное значение частоты вращения, Гц.

      - Прибор считают выдержавшим поверку, если наибольшее из вычисленных значений  находится в пределах (0,05 %.

### Проверка затухания на верхних и нижних граничных частотах полос пропускания фильтров

      - Проверка затухания на верхних и нижних граничных частотах полос пропускания выполняется в соответствии с указаниями п. 2.5 ГОСТ 17168-82. «Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний». Проверка затухания проводится по параметру СКЗ виброскорости.

      - Закрепить на вибростоле эталона вибрации типа АС-1 вибропреобразователь из комплекта прибора.

      - Задать значения СКЗ виброскорости , равное 0,1 мм/с, последовательно на частотах (6,3; 12,5; 25; 34; 42; 50;63; 80; 125; 250; 300; 315; 354; 500; 1000; 2000) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  в полосе 50-300 Гц.

      - Вычислить затухание на верхних и нижних граничных частотах полосы пропускания (50-300) Гц по формуле (4) ГОСТ 17168-82.

      - Задать значения СКЗ виброскорости , равное 0,1 мм/с, последовательно на частотах (31,5; 63; 125; 212; 252; 300; 315; 400; 500; 1000; 1800; 2000; 2140; 2546; 3600; 7200; 10000) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  в полосе 300-1800 Гц.

      - Вычислить затухание на верхних и нижних граничных частотах полосы пропускания (300-1800) Гц по формуле (4) ГОСТ 17168-82.

      - Задать СКЗ виброскорости , равное 0,1 мм/с, последовательно на частотах (225; 450; 900; 1270; 1510; 1800; 2000; 4000; 8000; 10000) Гц.

      - Зафиксировать показания СКЗ виброскорости  в полосе 1800-10000 Гц.

      - Вычислить затухание на верхних и нижних граничных частотах полосы пропускания (1800-10000) Гц по формуле (4) ГОСТ 17168-82.

      - Прибор считают выдержавшим поверку, если затухание на верхних и нижних граничных частотах полос пропускания фильтров (50-300) Гц, (300-1800) Гц и (1800-10000) Гц соответствует затуханию фильтров первого класса, установленному в табл.3 ГОСТ 17168-82.

### Оформление результатов поверки

  - Результаты поверки считаются положительными, если прибор удовлетворяет всем требованиям п.п. 4.1-4.4 настоящей методики.

  - Результаты поверки считаются отрицательными, если при выполнении п.п. 4.1 – 4.4 установлено несоответствие хотя бы одному из требований.

  - На прибор, прошедший поверку с положительными результатами, оформляется свидетельство по форме Приложения 1 правил ПР 50.2.006-94 и делается запись о проведении поверки в соответствующем разделе паспорта АСКТ.400.000.000 ПС с констатацией удовлетворительного результата и заключением «годен».

  - В свидетельство о поверке вносятся наименования и заводские номера модулей и первичных преобразователей, входящих в состав прибора.

  - В случае несоответствия результатов поверки хотя бы одному из пунктов настоящей методики, оформляется извещение о непригодности по форме Приложения 2 правил ПР 50.2.006-94 и делается запись о проведении поверки в соответствующем разделе паспорта АСКТ.010.000.000 ПС с констатацией неудовлетворительного результата и заключением «негоден».

Инженер-метролог ООО «Балтех» ______________ __________